Аппарат Лазерный неодимовый.

Лазер LA15

Руководство По Эксплуатации

Содержание

1. Важное Замечание

2. Техническая Спецификация

3. Особенности Продукта

4. Принцип работы

5. Специальная иллюстрация

6. Операции

7. Навыки работы на лазерной системе удаления татуировок

8. Требование перед началом работы

9. До и после работы лазером

10. Ремонт

11. Общие вопросы и крепления

12. Специальная иллюстрация

Важное Замечание:

1. Во-первых, проверьте схему подключения правильно или нет перед использованием машины.

2. Перед началом работ заполнить водой-бак с дистиллированной водой до выливания воды с отверстия на задней стенке лазера.

3. Вода должна быть дистиллированная, запрещается использовать минеральную воду и воду из крана.

4. Перед использованием машины, наполнить дистиллированной водой до стандартной линии датчика наполнения. Запрещается работать без воды. В противном случае, гарантия с оборудования снимается.

5. Избегайте облучения глаз напрямую.

6. Запрещается разбирать аппарат без специалиста.

7. После работы установите рукоятку лазера в крепеж кронштейна.

8. Проверяйте уровень воды каждый месяц

9. Работайте лазером через минуту после запуска.

10. Убедитесь, что аппарат хорошо заземлен.

Технические Спецификации:

Тип лазера: твердотельный Q-переключатель ND:yag лазер

Длина волны: 1064nm, 532 нм ,1320NM

Выход энергии: 2000mJ

Длительность импульса: 8-10нс

Частота: 1-10hz

Электропитание: 220В 50Гц

Мощность:800ВА

Размер:380 мм×300 мм×320мм

Вес: 19кг

Диапазон Применения:

1. Удаляет черный пигмент &Blue на брови, линии глаза и линии губы.

2. Не вредит фолликулам и нормальной коже, не оставляет шрамов.

3. Не несет вреда здоровью.

Характеристики Продукта:

1. Длительный срок службы ксеноновой лампы, сделанноой по технологией США.

2. Удобная и эргономичная рукоятка

Специальная иллюстрация

Заполните водяной бак с помощью воронки  с дистиллированной водой. Пока вода не потечет из переливного отверстия указанной стрелкой на фото.

Операции:

Включите аппарат (Рис.1) Нажмите в любом месте экрана, чтобы войти в интерфейс.

Экран:

(Рис.2)

Существует пять общих вариантов. Выберите один и нажмите Enter

Руководство для пользователя:

(Рис.3)

После ввода интерфейсом обработки, вы можете нажать ‘Частота’ или ‘энергии’ ключ для регулировки рабочей частоты и рабочего напряжения. Нажав клавишу, ксенон, свет будет включаться, после чего, наступив на педаль поступит импульс первого импульса. Во время работы, импульс будет поступать сам при удержании педали.

Навыки работы на лазерной системе удаления татуировок

| элементы | частота | энергия | расстояние |
| --- | --- | --- | --- |
| брови | 3-5 | 300-600 | 1-3cm |
| веко | 3-5 | 200-300 | 0-1cm |
| Губы контур | 3-5 | 200-300 | 0-1cm |
| веснушка | 3-5 | 300-600 | 3-5cm |
| татуировки на теле | 4-6 | 600-800 | 7-8cm |
| родинка | 4-6 | 800-1000 | 7-8cm |

Требования перед началом работы:

1) Косметолог должен сделать записи для клиентов, определить состояние кожи и правильно выбрать насадку.

2) Обработать место удаления и дождатся высыхания.

Обратите внимание:

А. 1064нм（круглое зеркало）синий и черный цвета

Б. 532нм（квадратное зеркало）для красного и коричневого цвета